## Analytical Conditions
Gradient
LC | Nexera UHPLC | Time (min) | B (%)
Column | Discovery® HS F5-3 (PFPP) (150 mm×2.1 mm, 3 mm) | 0.01 | 0
Oven | 40 ºC | 5 | 0
Injection vol. | 3 mL | 18 | 40
Solvent A | H2O (0.1% formic acid) | 18.01 | 100
Solvent B | acetonitrile | 23 | 100
Flow rate | 0.2 mL/min | 23.01 | 0
|  | 27 | 0
|  | 27.01 | stop
MS | LCMS-8030+
Mode | ESI
Probe position | 1.5 mm (+)
DL temp. | 250 ºC
Nebulizer gas flow | 3 L/min
Heat block temp. | 400 ºC
Interface voltage | 4.5 kV
Interface current | 0.1 mA
CID | 230 kPa
Detector Voltage | 1.92 kV

## Cation LC MRM method
Compound | Time segment [min] | Precursor m/z | Product m/z | Pause time [milli second] | Dwell time [milli second] | Q1Prebias [V] | CE [V] | Q3Prebias [V]
Lysine | 0-4.0 | 147.1 | 84.1 | 1 | 7.5 | -24 | -20 | -20
| 0-4.0 | 147.1 | 130.1 | 1 | 7.5 | -24 | -10 | -20
| 0-4.0 | 147.1 | 56.05 | 1 | 7.5 | -24 | -40 | -20
Serine | 0-4.0 | 106 | 60 | 1 | 7.5 | -12 | -10 | -20
| 0-4.0 | 106 | 88.05 | 1 | 7.5 | -12 | -11 | -20
| 0-4.0 | 106 | 42.05 | 1 | 7.5 | -12 | -20 | -20
Homoserine | 0-4.0 | 120.1 | 74.15 | 1 | 7.5 | -13 | -12 | -20
| 0-4.0 | 120.1 | 56.05 | 1 | 7.5 | -13 | -20 | -20
| 0-4.0 | 120.1 | 102.05 | 1 | 7.5 | -13 | -10 | -20
Threonine | 0-4.0 | 120 | 74.1 | 1 | 7.5 | -13 | -10 | -20
| 0-4.0 | 120 | 56.1 | 1 | 7.5 | -13 | -15 | -20
| 0-4.0 | 120 | 102.05 | 1 | 7.5 | -13 | -10 | -20
Asparagine | 0-27.0 | 133 | 74 | 1 | 7.5 | -14 | -20 | -20
| 0-27.0 | 133 | 87.05 | 1 | 7.5 | -14 | -10 | -20
| 0-27.0 | 133 | 116.05 | 1 | 7.5 | -14 | -10 | -20
Ornithine | 1.0-5.0 | 132.9 | 70.2 | 1 | 7.5 | -23 | -22 | -30
| 1.0-5.0 | 132.9 | 116.2 | 1 | 7.5 | -23 | -15 | -19
| 1.0-5.0 | 132.9 | 28.15 | 1 | 7.5 | -23 | -39 | -30
Glutamate | 1.0-5.0 | 148 | 84 | 1 | 7.5 | -16 | -17 | -20
| 1.0-5.0 | 148 | 102.05 | 1 | 7.5 | -16 | -10 | -20
| 1.0-5.0 | 148 | 56.05 | 1 | 7.5 | -16 | -40 | -20
Cysteine | 1.0-5.0 | 122.1 | 58.95 | 1 | 7.5 | -29 | -40 | -20
| 1.0-5.0 | 122.1 | 76 | 1 | 7.5 | -29 | -10 | -20
| 1.0-5.0 | 122.1 | 105 | 1 | 7.5 | -29 | -10 | -20
Glutamine | 1.0-5.0 | 147 | 84 | 1 | 7.5 | -17 | -18 | -20
| 1.0-5.0 | 147 | 56.05 | 1 | 7.5 | -17 | -40 | -20
| 1.0-5.0 | 147 | 130.05 | 1 | 7.5 | -17 | -10 | -20
Asparate | 1.0-12.0 | 134 | 74 | 1 | 7.5 | -15 | -15 | -20
| 1.0-12.0 | 134 | 88.05 | 1 | 7.5 | -15 | -10 | -20
| 1.0-12.0 | 134 | 116.05 | 1 | 7.5 | -15 | -10 | -20
Proline | 2.0-6.0 | 116.2 | 70.1 | 1 | 7.5 | -21 | -18 | -27
| 2.0-6.0 | 116.2 | 28.1 | 1 | 7.5 | -21 | -41 | -25
| 2.0-6.0 | 116.2 | 43.1 | 1 | 7.5 | -21 | -30 | -14
b-alanine | 2.0-6.0 | 90.2 | 30.2 | 1 | 7.5 | -16 | -17 | -30
| 2.0-6.0 | 90.2 | 72.15 | 1 | 7.5 | -16 | -15 | -26
| 2.0-6.0 | 90.2 | 45.05 | 1 | 7.5 | -16 | -46 | -28
Histidine | 2.0-6.0 | 156 | 110.1 | 1 | 7.5 | -16 | -20 | -20
| 2.0-6.0 | 156 | 93.05 | 1 | 7.5 | -16 | -20 | -20
| 2.0-6.0 | 156 | 56.05 | 1 | 7.5 | -16 | -40 | -20
Arginine(posi) | 2.0-6.0 | 175.2 | 70.1 | 1 | 7.5 | -19 | -22 | -20
| 2.0-6.0 | 175.2 | 60.05 | 1 | 7.5 | -19 | -20 | -20
| 2.0-6.0 | 175.2 | 116.05 | 1 | 7.5 | -19 | -10 | -20
Theanine (posi) | 3.0-7.0 | 174.9 | 84.1 | 1 | 7.5 | -30 | -23 | -14
| 3.0-7.0 | 174.9 | 158.1 | 1 | 7.5 | -30 | -11 | -30
| 3.0-7.0 | 174.9 | 46.15 | 1 | 7.5 | -30 | -12 | -15
Uridine (posi) | 4.0-10.0 | 245 | 113.05 | 1 | 7.5 | -28 | -10 | -20
| 4.0-10.0 | 245 | 70.05 | 1 | 7.5 | -28 | -40 | -20
| 4.0-10.0 | 245 | 96 | 1 | 7.5 | -28 | -40 | -20
Valine | 4.0-10.0 | 118 | 72 | 1 | 7.5 | -13 | -10 | -20
| 4.0-10.0 | 118 | 54.95 | 1 | 7.5 | -13 | -22 | -20
| 4.0-10.0 | 118 | 42.05 | 1 | 7.5 | -13 | -40 | -20
Methionine | 4.0-10.0 | 150 | 55.95 | 1 | 7.5 | -17 | -17 | -20
| 4.0-10.0 | 150 | 133.05 | 1 | 7.5 | -17 | -10 | -20
| 4.0-10.0 | 150 | 104.05 | 1 | 7.5 | -17 | -10 | -20
Cytidine (posi) | 5.0-11.0 | 244 | 112 | 1 | 7.5 | -30 | -10 | -20
| 5.0-11.0 | 244 | 95 | 1 | 7.5 | -30 | -40 | -20
| 5.0-11.0 | 244 | 69.05 | 1 | 7.5 | -30 | -40 | -20
Guanine | 5.0-27.0 | 152.05 | 135 | 1 | 7.5 | -17 | -20 | -20
| 5.0-27.0 | 152.05 | 110.05 | 1 | 7.5 | -17 | -20 | -20
| 5.0-27.0 | 152.05 | 55.05 | 1 | 7.5 | -17 | -40 | -20
Thymine | 5.0-27.0 | 127 | 84.05 | 1 | 7.5 | -14 | -20 | -20
| 5.0-27.0 | 127 | 110 | 1 | 7.5 | -14 | -20 | -20
| 5.0-27.0 | 127 | 54 | 1 | 7.5 | -14 | -40 | -20
Guanosine | 8.0-14.0 | 283.8 | 152.05 | 1 | 7.5 | -14 | -10 | -20
| 8.0-14.0 | 283.8 | 135.05 | 1 | 7.5 | -14 | -40 | -20
| 8.0-14.0 | 283.8 | 110.05 | 1 | 7.5 | -14 | -40 | -20
Phenylalanine | 9.0-16.0 | 166 | 120 | 1 | 7.5 | -19 | -10 | -20
| 9.0-16.0 | 166 | 77.05 | 1 | 7.5 | -19 | -40 | -20
| 9.0-16.0 | 166 | 91.05 | 1 | 7.5 | -19 | -40 | -20
Tyrosine | 9.0-16.0 | 182 | 91 | 1 | 7.5 | -21 | -40 | -20
| 9.0-16.0 | 182 | 136.1 | 1 | 7.5 | -21 | -13 | -20
| 9.0-16.0 | 182 | 119.05 | 1 | 7.5 | -21 | -20 | -20
Leucine | 10.0-27.0 | 132 | 86 | 1 | 7.5 | -16 | -10 | -20
| 10.0-27.0 | 132 | 44.05 | 1 | 7.5 | -16 | -20 | -20
| 10.0-27.0 | 132 | 30.05 | 1 | 7.5 | -16 | -20 | -20
Isoleucine | 10.0-27.0 | 132 | 86 | 1 | 7.5 | -18 | -10 | -20
| 10.0-27.0 | 132 | 69.05 | 1 | 7.5 | -18 | -10 | -20
| 10.0-27.0 | 132 | 41.05 | 1 | 7.5 | -18 | -20 | -20
Tryptophan | 15.0-27.0 | 205 | 188.1 | 1 | 7.5 | -30 | -10 | -20
| 15.0-27.0 | 205 | 146 | 1 | 7.5 | -30 | -16 | -20
| 15.0-27.0 | 205 | 118.05 | 1 | 7.5 | -30 | -30 | -20

## Anion LC MRM method
Compound | Time segment [min] | Precursor m/z | Product m/z | Pause time [milli second] | Dwell time [milli second] | Q1Prebias [V] | CE [V] | Q3Prebias [V]
R5P | 0-2.5 | 229 | 97 | 1 | 7.5 | 18 | 13 | 20
| 0-2.5 | 229 | 79 | 1 | 7.5 | 18 | 16 | 20
| 0-2.5 | 229 | 139 | 1 | 7.5 | 18 | 17 | 20
Ru5P | 0-2.5 | 229 | 97 | 1 | 7.5 | 17 | 13 | 20
| 0-2.5 | 229 | 79 | 1 | 7.5 | 17 | 20 | 20
| 0-2.5 | 229 | 139 | 1 | 7.5 | 17 | 15 | 20
F1,6P | 0-2.5 | 338.9 | 97.1 | 1 | 7.5 | 26 | 22 | 17
| 0-2.5 | 338.9 | 79.1 | 1 | 7.5 | 26 | 26 | 13
| 0-2.5 | 338.9 | 241.05 | 1 | 7.5 | 26 | 21 | 16
KDPG | 0-3.0 | 256.9 | 97 | 1 | 7.5 | 28 | 16 | 16
| 0-3.0 | 256.9 | 79.05 | 1 | 7.5 | 28 | 45 | 27
| 0-3.0 | 256.9 | 141.2 | 1 | 7.5 | 28 | 11 | 30
UDP | 0-3.0 | 402.9 | 79 | 1 | 7.5 | 16 | 48 | 20
| 0-3.0 | 402.9 | 159 | 1 | 7.5 | 16 | 41 | 20
| 0-3.0 | 402.9 | 111.1 | 1 | 7.5 | 16 | 43 | 20
6PG | 0-3.0 | 274.9 | 96.95 | 1 | 7.5 | 28 | 18 | 26
| 0-3.0 | 274.9 | 79.05 | 1 | 7.5 | 28 | 42 | 11
| 0-3.0 | 274.9 | 177.4 | 1 | 7.5 | 28 | 15 | 27
UDP-glucose | 0-3.0 | 565 | 323.1 | 1 | 7.5 | 24 | 26 | 20
| 0-3.0 | 565 | 241 | 1 | 7.5 | 24 | 27 | 20
| 0-3.0 | 565 | 385 | 1 | 7.5 | 24 | 27 | 20
S7P | 0-3.0 | 289 | 97 | 1 | 7.5 | 23 | 23 | 20
| 0-3.0 | 289 | 79 | 1 | 7.5 | 23 | 27 | 20
| 0-3.0 | 289 | 199 | 1 | 7.5 | 23 | 10 | 20
PIPES | 0-3.0 | 301 | 193.25 | 1 | 7.5 | 12 | 28 | 21
| 0-3.0 | 301 | 221.25 | 1 | 7.5 | 12 | 28 | 21
| 0-3.0 | 301 | 150.15 | 1 | 7.5 | 12 | 26 | 27
GDP | 0-4.5 | 442 | 79 | 1 | 7.5 | 18 | 45 | 20
| 0-4.5 | 442 | 159 | 1 | 7.5 | 18 | 43 | 20
| 0-4.5 | 442 | 150 | 1 | 7.5 | 18 | 45 | 20
CDP | 0-4.5 | 402 | 79 | 1 | 7.5 | 16 | 43 | 20
| 0-4.5 | 402 | 159 | 1 | 7.5 | 16 | 38 | 20
| 0-4.5 | 402 | 384 | 1 | 7.5 | 16 | 17 | 20
ATP | 0-27.0 | 505.9 | 159 | 1 | 7.5 | 20 | 35 | 20
| 0-27.0 | 505.9 | 79.1 | 1 | 7.5 | 20 | 39 | 20
| 0-27.0 | 505.9 | 134.2 | 1 | 7.5 | 20 | 40 | 20
ADP-ribose | 1.0-5.0 | 558 | 346.1 | 1 | 7.5 | 22 | 26 | 20
| 1.0-5.0 | 558 | 211.1 | 1 | 7.5 | 22 | 27 | 20
| 1.0-5.0 | 558 | 79 | 1 | 7.5 | 22 | 27 | 20
ADP | 1.0-5.0 | 426 | 79 | 1 | 7.5 | 17 | 47 | 20
| 1.0-5.0 | 426 | 159 | 1 | 7.5 | 17 | 47 | 20
| 1.0-5.0 | 426 | 134.1 | 1 | 7.5 | 17 | 48 | 20
UMP | 1.0-5.0 | 322.9 | 79 | 1 | 7.5 | 25 | 24 | 20
| 1.0-5.0 | 322.9 | 97 | 1 | 7.5 | 25 | 24 | 20
| 1.0-5.0 | 322.9 | 111.1 | 1 | 7.5 | 25 | 27 | 20
Cit | 1.0-5.0 | 191.1 | 111.1 | 1 | 7.5 | 13 | 13 | 20
| 1.0-5.0 | 191.1 | 87.05 | 1 | 7.5 | 13 | 18 | 20
| 1.0-5.0 | 191.1 | 129 | 1 | 7.5 | 13 | 10 | 20
Iso-cit | 1.0-5.0 | 191.1 | 111.05 | 1 | 7.5 | 13 | 13 | 17
| 1.0-5.0 | 191.1 | 173.05 | 1 | 7.5 | 13 | 12 | 16
| 1.0-5.0 | 191.1 | 73.05 | 1 | 7.5 | 13 | 12 | 29
2-Aminoadipicacid | 1.0-5.0 | 160 | 116.1 | 1 | 7.5 | 12 | 17 | 20
| 1.0-5.0 | 160 | 142.1 | 1 | 7.5 | 12 | 17 | 20
| 1.0-5.0 | 160 | 98 | 1 | 7.5 | 12 | 14 | 20
NADP | 1.0-7.0 | 742 | 620 | 1 | 7.5 | 26 | 18 | 20
| 1.0-7.0 | 742 | 272.95 | 1 | 7.5 | 26 | 40 | 20
| 1.0-7.0 | 742 | 408 | 1 | 7.5 | 26 | 40 | 20
NAD | 2.5-7.5 | 662.1 | 540 | 1 | 7.5 | 26 | 18 | 20
| 2.5-7.5 | 662.1 | 272.95 | 1 | 7.5 | 26 | 40 | 20
| 2.5-7.5 | 662.1 | 158.9 | 1 | 7.5 | 26 | 40 | 20
| 2.5-7.5 | 662.1 | 78.95 | 1 | 7.5 | 26 | 40 | 20
AMP | 2.5-7.5 | 346 | 78.9 | 1 | 7.5 | 22 | 29 | 27
| 2.5-7.5 | 346 | 96.95 | 1 | 7.5 | 22 | 20 | 18
| 2.5-7.5 | 346 | 134.2 | 1 | 7.5 | 22 | 28 | 23
Theanine (nega) | 2.5-7.5 | 173.1 | 155.1 | 1 | 7.5 | 13 | 17 | 29
| 2.5-7.5 | 173.1 | 84.05 | 1 | 7.5 | 13 | 16 | 14
| 2.5-7.5 | 173.1 | 74.05 | 1 | 7.5 | 13 | 19 | 12
Uridine (nega) | 3.0-13.0 | 243 | 110.15 | 1 | 7.5 | 19 | 18 | 20
| 3.0-13.0 | 243 | 200.1 | 1 | 7.5 | 19 | 14 | 22
| 3.0-13.0 | 243 | 42 | 1 | 7.5 | 19 | 22 | 14
Inosine | 6.0-14.0 | 267 | 135.15 | 1 | 7.5 | 21 | 23 | 24
| 6.0-14.0 | 267 | 108 | 1 | 7.5 | 21 | 40 | 24
| 6.0-14.0 | 267 | 92.05 | 1 | 7.5 | 21 | 40 | 24
cAMP | 6.0-14.0 | 328 | 134.1 | 1 | 7.5 | 15 | 27 | 20
| 6.0-14.0 | 328 | 79 | 1 | 7.5 | 15 | 40 | 20
| 6.0-14.0 | 328 | 107.05 | 1 | 7.5 | 15 | 40 | 20
Guanosine (nega) | 7.0-15.0 | 282.1 | 150.1 | 1 | 7.5 | 22 | 20 | 20
| 7.0-15.0 | 282.1 | 133.15 | 1 | 7.5 | 22 | 40 | 20
| 7.0-15.0 | 282.1 | 108 | 1 | 7.5 | 22 | 40 | 20
Pantothenate | 10.0-27.0 | 218 | 88 | 1 | 7.5 | 21 | 14 | 20
| 10.0-27.0 | 218 | 71.05 | 1 | 7.5 | 21 | 28 | 20
| 10.0-27.0 | 218 | 146.1 | 1 | 7.5 | 21 | 14 | 20
FMN | 10.0-27.0 | 455 | 97 | 1 | 7.5 | 18 | 30 | 20
| 10.0-27.0 | 455 | 79 | 1 | 7.5 | 18 | 25 | 20
| 10.0-27.0 | 455 | 199.1 | 1 | 7.5 | 18 | 26 | 20
FAD | 10.0-27.0 | 783.9 | 97 | 1 | 7.5 | 20 | 51 | 20
| 10.0-27.0 | 783.9 | 79 | 1 | 7.5 | 20 | 50 | 20
| 10.0-27.0 | 783.9 | 346.05 | 1 | 7.5 | 20 | 40 | 20
10-Camphorsulfonicacid | 10.0-27.0 | 231.15 | 80 | 1 | 7.5 | 23 | 31 | 20
| 10.0-27.0 | 231.15 | 149.1 | 1 | 7.5 | 23 | 20 | 20
| 10.0-27.0 | 231.15 | 81.95 | 1 | 7.5 | 23 | 40 | 20
2-Isopropylmalate | 10.0-27.0 | 175.2 | 115.1 | 1 | 7.5 | 12 | 17 | 16
| 10.0-27.0 | 175.2 | 113 | 1 | 7.5 | 12 | 17 | 17
| 10.0-27.0 | 175.2 | 85.15 | 1 | 7.5 | 12 | 18 | 30

## cation_RT and Amplitude ratio
Compound | Precursor | Product | RT(min) | Ratio(%)
Lysine | 147 | 84 | 2.32 | 100
Lysine | 147 | 130 | 2.32 | 55.2475
Lysine | 147 | 56 | 2.32 | 17.2225
Glutamine | 147 | 84 | 3.1 | 100
Glutamine | 147 | 56 | 3.1 | 20.425
Glutamine | 147 | 130 | 3.1 | 38.5
Leucine | 132 | 86 | 11.93 | 100
Leucine | 132 | 44 | 11.93 | 19.475
Leucine | 132 | 30 | 11.93 | 25.65
Histidine | 156 | 110 | 3.15 | 100
Histidine | 156 | 93 | 3.15 | 13.575
Histidine | 156 | 56 | 3.15 | 15.675
Valine | 118 | 72 | 5.1 | 100
Valine | 118 | 55 | 5.1 | 55.575
Valine | 118 | 42 | 5.1 | 3.8
Isoleucine | 132 | 86 | 11.355 | 100
Isoleucine | 132 | 69 | 11.355 | 15.5025
Isoleucine | 132 | 41 | 11.355 | 13.445
Serine | 106 | 60 | 2.22 | 100
Serine | 106 | 88 | 2.22 | 10.225
Serine | 106 | 42 | 2.22 | 24.025
Proline | 116 | 70 | 2.85 | 100
Proline | 116 | 28 | 2.85 | 6.475
Proline | 116 | 43 | 2.85 | 2.8
Ornithine | 133 | 70 | 2.9 | 100
Ornithine | 133 | 116 | 2.9 | 35.575
Ornithine | 133 | 28 | 2.9 | 6.975
Homoserine | 120 | 74 | 2.38 | 100
Homoserine | 120 | 56 | 2.38 | 78.875
Homoserine | 120 | 102 | 2.38 | 15.375
Methionine | 150 | 56 | 5.67 | 100
Methionine | 150 | 133 | 5.67 | 48.3
Methionine | 150 | 104 | 5.67 | 69.875
Threonine | 120 | 74 | 2.38 | 100
Threonine | 120 | 56 | 2.38 | 77.9
Threonine | 120 | 102 | 2.38 | 18
Phenylalanine | 166 | 120 | 13.7675 | 100
Phenylalanine | 166 | 77 | 13.7675 | 26.225
Phenylalanine | 166 | 91 | 13.7675 | 5.75
b-Alanine | 90 | 30 | 3.2 | 100
b-Alanine | 90 | 72 | 3.2 | 83.625
b-Alanine | 90 | 45 | 3.2 | 18.4
Cysteine | 122 | 59 | 2.37 | 100
Cysteine | 122 | 76 | 2.37 | 109.45
Cysteine | 122 | 105 | 2.37 | 36.35
Asparagine | 133 | 74 | 2.19 | 100
Asparagine | 133 | 87 | 2.19 | 48.925
Asparagine | 133 | 116 | 2.19 | 13.925
Tryptophan | 205 | 188 | 17.135 | 100
Tryptophan | 205 | 146 | 17.135 | 44.725
Tryptophan | 205 | 118 | 17.135 | 45.975
Glutamate | 148 | 84 | 2.47 | 100
Glutamate | 148 | 102 | 2.47 | 29.45
Glutamate | 148 | 56 | 2.47 | 23.375
Asparate | 134 | 74 | 2.18 | 100
Asparate | 134 | 88 | 2.18 | 62.9
Asparate | 134 | 116 | 2.18 | 36.875
Tyrosine | 182 | 136 | 11.335 | 100
Tyrosine | 182 | 91 | 11.335 | 39.3525
Tyrosine | 182 | 119 | 11.335 | 48.8425
Thymine (posi) | 127 | 110 | 6.505 | 100
Thymine (posi) | 127 | 84 | 6.505 | 36.485
Thymine (posi) | 127 | 54 | 6.505 | 27.4625
Cytidine (posi) | 244 | 112 | 7.985 | 100
Cytidine (posi) | 244 | 95 | 7.985 | 11.05
Cytidine (posi) | 244 | 69 | 7.985 | 3.375
Uridine (posi) | 245 | 113 | 5.21 | 100
Uridine (posi) | 245 | 70 | 5.21 | 7.625
Uridine (posi) | 245 | 96 | 5.21 | 5.175
Theanine (posi) | 175 | 84 | 4.61 | 100
Theanine (posi) | 175 | 158 | 4.61 | 51.2
Theanine (posi) | 175 | 46 | 4.61 | 41.825
Arginine (posi) | 175 | 70 | 3.61 | 100
Arginine (posi) | 175 | 60 | 3.61 | 25.85
Arginine (posi) | 175 | 116 | 3.61 | 21.2
Guanosine (posi) | 284 | 152 | 10.98 | 100
Guanosine (posi) | 284 | 135 | 10.98 | 35.65
Guanosine (posi) | 284 | 110 | 10.98 | 13.5
Guanine (posi) | 152 | 135 | 11.23 | 100
Guanine (posi) | 152 | 110 | 11.23 | 59.55
Guanine (posi) | 152 | 55 | 11.23 | 29.3

## anion_RT and Amplitude ratio
Compound | Precursor | Product | RT(min) | Ratio(%)
Inosine | 267 | 135 | 9.2625 | 100
Inosine | 267 | 108 | 9.2625 | 12.8
Inosine | 267 | 92 | 9.2625 | 5.7
Guanosine (nega) | 282 | 150 | 10.975 | 100
Guanosine (nega) | 282 | 133 | 10.975 | 26.125
Guanosine (nega) | 282 | 108 | 10.975 | 23.325
PIPES | 301 | 193 | 1.735 | 100
PIPES | 301 | 221 | 1.735 | 7.8
PIPES | 301 | 150 | 1.735 | 7.55
R5P | 229 | 97 | 1.54 | 100
R5P | 229 | 79 | 1.54 | 36.9
R5P | 229 | 139 | 1.54 | 18.7
S7P | 289 | 97 | 1.505 | 100
S7P | 289 | 79 | 1.505 | 24.225
S7P | 289 | 199 | 1.505 | 34.2
Ru5P | 229 | 97 | 1.54 | 100
Ru5P | 229 | 79 | 1.54 | 36.9
Ru5P | 229 | 139 | 1.54 | 18.7
NAD | 662 | 540 | 4.9775 | 100
NAD | 662 | 273 | 4.9775 | 9.15
NAD | 662 | 159 | 4.9775 | 7.75
NAD | 662 | 79 | 4.9775 | 5.325
UMP | 323 | 79 | 1.995 | 100
UMP | 323 | 97 | 1.995 | 104.65
UMP | 323 | 111 | 1.995 | 42.35
AMP | 346 | 79 | 3.52 | 100
AMP | 346 | 97 | 3.52 | 39.795
AMP | 346 | 134 | 3.52 | 40.9875
Pantothenate | 218 | 88 | 11.36 | 100
Pantothenate | 218 | 71 | 11.36 | 28.7325
Pantothenate | 218 | 146 | 11.36 | 61.0025
cAMP | 328 | 134 | 10.13 | 100
cAMP | 328 | 79 | 10.13 | 13.5
cAMP | 328 | 107 | 10.13 | 11.325
2-aminoadipicacid | 160 | 116 | 3.28 | 100
2-aminoadipicacid | 160 | 142 | 3.28 | 60.75
2-aminoadipicacid | 160 | 98 | 3.28 | 33.4
UDP-glucose | 565 | 323 | 1.4 | 100
UDP-glucose | 565 | 241 | 1.4 | 8.875
UDP-glucose | 565 | 385 | 1.4 | 6.875
CDP | 402 | 79 | 1.66 | 100
CDP | 402 | 159 | 1.66 | 38.85
CDP | 402 | 384 | 1.66 | 28.025
GDP | 442 | 79 | 1.82 | 100
GDP | 442 | 159 | 1.82 | 51.075
GDP | 442 | 150 | 1.82 | 23.675
NADP | 742 | 620 | 2.21 | 100
NADP | 742 | 273 | 2.21 | 6.725
NADP | 742 | 408 | 2.21 | 14.775
6-phosphogluconate | 275 | 97 | 1.51 | 100
6-phosphogluconate | 275 | 79 | 1.51 | 101.75
6-phosphogluconate | 275 | 177 | 1.51 | 20.075
UDP | 403 | 79 | 1.4625 | 100
UDP | 403 | 159 | 1.4625 | 59.85
UDP | 403 | 111 | 1.4625 | 19.95
KDPG | 257 | 97 | 1.555 | 100
KDPG | 257 | 79 | 1.555 | 36.425
KDPG | 257 | 141 | 1.555 | 30.9
ADP-Rib | 558 | 346 | 1.82 | 100
ADP-Rib | 558 | 211 | 1.82 | 7.575
ADP-Rib | 558 | 79 | 1.82 | 5.9
ADP | 426 | 79 | 1.885 | 100
ADP | 426 | 159 | 1.885 | 27.225
ADP | 426 | 134 | 1.885 | 29.85
FMN | 455 | 97 | 11.65 | 100
FMN | 455 | 79 | 11.65 | 21.975
FMN | 455 | 199 | 11.65 | 18.4
FAD | 784 | 97 | 11.285 | 97.85
FAD | 784 | 79 | 11.285 | 38.9
FAD | 784 | 346 | 11.285 | 100
ATP | 506 | 159 | 1.6433 | 100
ATP | 506 | 79 | 1.6433 | 16.7
ATP | 506 | 134 | 1.6433 | 22.8333
Iso-cit | 191 | 111 | 2.5 | 100
Iso-cit | 191 | 173 | 2.5 | 45.13
Iso-cit | 191 | 73 | 2.5 | 16.68
Citrate | 191 | 111 | 3.6825 | 100
Citrate | 191 | 87 | 3.6825 | 25.6
Citrate | 191 | 129 | 3.6825 | 4.35
10-camphosulfonicacid | 231 | 80 | 12.29 | 100
10-camphosulfonicacid | 231 | 149 | 12.29 | 0.425
10-camphosulfonicacid | 231 | 82 | 12.29 | 0
2-isopropylmalate | 175 | 115 | 12.57 | 100
2-isopropylmalate | 175 | 113 | 12.57 | 40.9
2-isopropylmalate | 175 | 85 | 12.57 | 49.85
F1,6P | 339 | 97 | 1.34 | 100
F1,6P | 339 | 79 | 1.34 | 21.1
F1,6P | 339 | 241 | 1.34 | 8.45
Theanine (nega) | 173 | 155 | 4.585 | 100
Theanine (nega) | 173 | 84 | 4.585 | 32.925
Theanine (nega) | 173 | 74 | 4.585 | 19.4
Uridine (nega) | 243 | 110 | 5.1875 | 100
Uridine (nega) | 243 | 200 | 5.1875 | 50.8
Uridine (nega) | 243 | 42 | 5.1875 | 20.525